## SO2
SO2监测设备技术参数
气态污染物 | 测量原理 |  | SO2 紫外差分(DOAS)
O2 氧化锆
| S02 量程 |  | (O-75,... ,2000) mg/ m3, 可设定
| O2 量程 |  | (0-25) %
| 零点漂移 |  | ≤±1%F.S
| 量程漂移 |  | ≤±1%F.S
| 示值误差 |  | ≤±1%F.S
| 检出限 |  | ≤0.8%F.S
| 响应时间 |  | ≤75s
烟气参数 | 温度 | 测量量程 | (0-300)℃, 可选(0-500) ℃
|  | 准确度 | ≤ ±3℃
| 压力 | 测量量程 | ±2kPa、±5kPa、±lOkPa可选
|  | 准确度 | ≤±2%
| 流速 | 测量量程 | (O- l5) m/s, 可选(0-30)m/s 、(0-40) m/s
|  | 准确度 | ± (0.5m/s +0.05v)
| 湿度 | 测量量程 | (0-40)vol%
|  | 准确度 | ≤5%时，绝对误差≤±1.5%
＞5% 时，相对误差≤25%
数据采集与处理 | 对外输出接口 |  | 2路RS485接口
10路模拟量输出、6路数字开关量输出
可根据需要定制扩展
| 系统软件 |  | 在线监控管理软件
供电要求 |  |  | 220V/AC
气源要求 |  |  | 压缩空气(0.4-0.6)MPa , 洁净、无油
仪表间要求 |  |  | 工作温度：(15-35)℃ 相对湿度 85%
要求防尘、空调、照明等
NOX监测设备技术参数
气态污染物 | 测量原理 |  | NO 紫外差分(DOAS)
O2 氧化锆
| NO 量程 |  | (O-75,... ,2000) mg/ m3, 可设定
| O2 量程 |  | (0-25) %
| 零点漂移 |  | ≤±1%F.S
| 量程漂移 |  | ≤±1%F.S
| 示值误差 |  | ≤±1%F.S
| 检出限 |  | ≤0.8%F.S
| 响应时间 |  | ≤75s
烟气参数 | 温度 | 测量量程 | (0-300)℃, 可选(0-500) ℃
|  | 准确度 | ≤ ±3℃
| 压力 | 测量量程 | ±2kPa、±5kPa、±lOkPa可选
|  | 准确度 | ≤±2%
| 流速 | 测量量程 | (O-l5) m/s, 可选(0-30)m/s 、(0-40) m/s
|  | 准确度 | ± (0.5m/s +0.05v)
| 湿度 | 测量量程 | (0-40)vol%
|  | 准确度 | ≤5%时，绝对误差≤±1.5%
＞5% 时，相对误差≤25%
数据采集与处理 | 对外输出接口 |  | 2路RS485接口
10路模拟量输出、6路数字开关量输出
可根据需要定制扩展
| 系统软件 |  | 在线监控管理软件
供电要求 |  |  | 220V/AC
气源要求 |  |  | 压缩空气(0.4-0.6)MPa , 洁净、无油
仪表间要求 |  |  | 工作温度：(15-35)℃ 相对湿度 85%
要求防尘、空调、照明等
熔剂厂套筒窑、回转窑新增SO2和NOX监测 设备技术规范书
熔剂厂
2022-05-27