首钢长治钢铁有限公司采购中心“质量监督站高频红外碳硫仪设备采购项目”采购招标文件


附件2:

授 权 委 托 书

首钢长治钢铁有限公司：                                                                                                            

（单位名称）     是在中华人民共和国境内合法注册的企业，法定地址（营业执照上注明的地址），企业法人代码（法人代码），主要生产地点设在（生产厂地址）。

兹委托我单位下列代理人代表我方在贵公司全权办理  采购项目名称、采购编号的投标及合同签订事宜。具体为：1、负责签署本次投标文件、提交标书；对开标内容签字确认；接受询标并对标书中有错误或有歧义或根据招标人要求需对标书进一步说明澄清的内容，有权承认、放弃、变更，并签署有关文件。2、签订合同、办理结算、代为收款、处理有关合同履行过程中的一切事宜，并签署相关文件。                                                                           

    该代理人在授权范围内依法所签的书面文件和从事的代理行为，我方均予以认可并自愿承担一切法律责任。

授权期限：     年   月   日至 2022年8月30 日.代理人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。

代理人姓名：         职务：           联系方式：

代理人身份证复印件（粘贴处）：

代理人签字：                                                                                                                                                                                       

     授权人盖章（行政公章）：

                                法定代表人盖章并签字:

                                             年      月     日

	附件3：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投 标 货 物 数 量 及 价 目 表

	招标编号：长招办2022-114
	
	
	A标段

	序号
	物料编码
	货物名称
	型号
	单位
	单重
	招标量
	投标量
	单价  
（元）
	合计（元）
	付款方式
	报价货物品牌/厂家
	交货期
	备注

	1
	0215005048
	高频红外

碳硫仪
	以中标型号为准
	台
	
	1
	
	
	
	
	
	
	技术要求：1.分析范围：（基于 1g 试样），碳：2ppm-6.0%，硫：2ppm-1.75%；2. 精密度：碳：1ppm，0.5%RSD；硫：1ppm，1.5%RSD；3.分析时间：标准设置 40 秒；4.样品规格： 0.1-1g（常规）；5.检测方法：非色散红外吸收法。 
配置要求：1.原装碳硫分析仪主机（含分析软件，计算机，win10操作系统）；2.自动清扫系统，一套；3.真空除尘系统，一套；4.燃烧管自动加载装置，一套；5.原装1500次分析耗材；6.与仪器匹配的稳压电源，1台；7.万分之一天平，1台

	合计
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） 
	
	
	
	¥          元
	
	
	
	
	
	

	
	注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；

	
	2、报价附电子版，不报价的项数不得删除。

	
	3、报价时请务必注明付款方式，交货期；

	
	投标人（章）：
	
	
	
	
	
	
	
	
	2022年  月  日于首钢长钢（山西长治）


附件4

诚信投标承诺书

首钢长治钢铁有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的质量监督站高频红外碳硫仪设备采购项目（招标编号：2022-114 ）招投标项目。

我公司以下列第   种方式向贵公司交纳投标保证金        元。  

A标段:叁万元（¥30000）
1、投标现场交纳。

2、向贵公司账户汇款。

3、贵公司欠我公司等额应付款项冲抵。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，我公司放弃就此提出任何权利主张。

投标人：                

法定代表人签字并盖章：

年    月    日

附件7：

高频红外碳硫仪技术规格书

一、设备名称和数量：

高频红外碳硫仪：1台。

二、技术指标：

1、总体要求：

进口设备，用于各种原材料、钢、铁的C、S元素分析。

2、主要技术参数

2.1 分析范围： 

碳：2ppm-12%；

硫：2ppm-1.75%；

2.2  精密度：

碳：1ppm或≤0.5%RSD；

硫：1ppm或≤1.5%RSD；

2.3 分析时间：标准设置 40 秒；

2.4 样品规格： 0.1-1g（常规）；

2.5检测器：

碳：全部采用CO2红外检测器；

硫：全部采用SO2红外检测器。

各红外池相互独立，独立控温，软件可以分别显示每个红外池温度。

2.6炉子类型：防辐射高频感应炉，18MHz, 2.2kW。

2.7仪器清扫：采用软件程序控制的全自动双区域清扫及真空除尘装置。

2.8在线CO-CO2催化装置，SO2捕集装置。

2.9校正：标样（单点、多点）、手动。 

2.10自我诊断功能：电脑软件控制下对仪器内部各部分进行准确监控及诊断。

2.11分析通道：无数量限制，以满足多种类型材料分析方法编制的需要。

2.12红外光源采用电子调制开关，光源频率不低于1KHz。

2.13气体消耗量：

测量气：≤3升/分钟   动力气：≤1升/分钟。

2.14配置燃烧管快速加载和拆卸装置

2.15智能分析软件：具有实时环境参数监测、系统图标模拟、在线手册、维护演示，自动多段检漏，实时故障检测，系统所有参数实时监控等功能。

2.16配置的标准样品的参考值应能溯源到国际有证标准物质，并附有相应的证书。

2.17仪器自诊断功能完善：自动多段检漏，实时仪器故障报警并提供报警内容，诊断配有回路指示图，清楚指示故障发生部位，并提供故障排除方法。报警提示试剂、过滤器等更换时间；实时监控每个开关、电磁阀状态。

2.18系统所有环境参数（如红外池电压，恒温箱温度，载气流量等）均实时监控可显示，并配有实时可回看的变化曲线。

三、配套专用附件

1、原装碳硫分析仪主机（含分析软件，计算机，win10操作系统）；

2、自动清扫系统，一套；

3、真空除尘系统，一套；

4、燃烧管自动加载装置，一套

5、原装1500次分析耗材；

6、与仪器匹配的稳压电源，1台；

7、万分之一天平，1台；

8、原装高、中、低碳硫含量标准物质各1瓶；

9、气体减压阀，2只

四、技术资料提交

1、中文仪器操作手册，维修手册等技术文件各2套。

2、随设备提供出厂合格证1份，装箱单1份。

3、提供主要耗材清单及规格型号以方便后续维护使用。

五、验收

1、根据合同验收清点所有部件及配件，保证设备的成套性、安全性及完整性。

2、验收协议:安装调试验收完成后，工程师填写一份安装的验收报告，双方代表签字。在设备的安装调试时间内，相关技术人员应在现场。

六、培训

卖方对买方相关操作人员进行培训。主要内容包括：

1、讲解设备的工作原理：介绍主要部件的用途及日常维修、保养步骤；

2、仪器使用注意事项、常见故障检查与排除；

 3、详细介绍仪器的操作步骤。

操作人员能够熟练安全操作设备，并能规范的进行试验，完成一般性维护。

七、售后服务及技术支持

1、主机系统和附属设备保修1年。

2、由卖方负责设备的安装、调试，厂商要有专职的维修工程师，保证及时联系到；买方提出维修要求后、厂商在3小时内做出响应2个工作日内到达用户现场。

八、安装调试


到货后按需安装调试。

首钢长治钢铁有限公司采购中心编制                                   - 2 -


