## 大宗原料
附件7
大宗原料智能制样系统设备配置及分项报价明细 A标
序 号 | 设 备 名 称 | 型 号 与 规 格 | 单 位 | 数 量 | 主要部件 | 参数 | 单位 | 数量 | 优化及偏离 | 单价 （万元） | 总价 万元）
1 | 大宗原料智能制样系统 | 布局模式：环形全自动运行模式，适用于矿粉、合金和熔剂样品，制样机入料粒度：≤6mm（95%以上），制样机出料粒度：160-200目（通过率大于95%），设备、专用器皿应具有料洗或高压气吹扫功能，保证样品无交叉污染，系统应配备专用除尘器对各个扬尘点进行除尘。 | 套 | 1
1.1 | 样品接收装置 | 工位35个以上，配备读卡或扫码录入终端（电脑或自助终端），支持手工录入。 | 套 | 1 | 样品架 | 35专用样桶工位以上 | 套 | 1
[5 empty] | 样品录入终端 | i5处理器,8G 内存配置，触摸屏显示 | 套 | 1
1.2 | 大样缩分装置 | 可调式缩分器，缩分重量1-3kg，支持比例调节和定量调节，湿料缩分需带振动器，料斗和溜槽材质为不锈钢材质，无积料死角，具备清洗除尘功能。 | 套 | 3 | 缩分器 | 可调式二分器，缩分重量1-3kg，配套自动进出料口 | 套 | 3
1.3 | 样品称量装置 | 梅特勒或赛多利斯自动天平，最大称量不小于3kg，精度±0.1g（重复性） | 套 | 1 | 天平 | 梅特勒或赛多利斯自动天平，最大称量不小于3kg，精度±0.1g（重复性） | 套 | 1
1.4 | 机器人 | 六轴机械臂，含底座及防撞装置，主流品牌（ABB、FANUC等），半径2 m以上，定位精度0.05 mm，配套专用夹爪、防撞器及底座，夹取重量＞10kg，配备安全护栏及连锁保护装置 | 套 | 1 | 机械臂 | 六轴，半径2m以上，定位精度0.05mm | 套 | 1
[5 empty] | 安全护栏 | 现场定置，含安全联锁装置 | 套 | 1
1.5 | 自动水分烘箱 | 独立温区，电热鼓风，机器人自动交互,16工位以上，温度范围（最高温度300℃，控制精度±5℃） | 套 | 1 | 自动水分烘箱 | 独立温区，电热鼓风，16工位以上，温度范围（最高温度300℃，控制精度±5℃） | 套 | 1
1.6 | 小样缩分装置 | 可调式缩分器，缩分重量50-200g，支持比例调节和定量调节，湿料缩分需带振动器，料斗和溜槽材质为不锈钢材质，无积料死角，具备清洗功能。 | 套 | 1 | 缩分器 | 可调式二分器，缩分重量50-200g，配套自动进出料口 | 套 | 1
1.7 | 全自动研磨机 | 单罐振动研磨方式，自动进出料, 碳化钨合金研钵，支持添加剂设计，可移动密封式加料口，支持除尘装置接入，出料粒度160-200目，自动清洗保证研钵、料斗、出料管内无积料。 | 台 | 4 | 全自动研磨机 | 单罐振动研磨方式，自动进出料, 碳化钨合金研钵，支持添加剂设计，可移动密封式加料口，支持除尘装置接入，出料粒度160-200目，自动清洗 | 台 | 4
1.8 | 样品包装系统 | 原样保留样袋式打包（0.75-1.5kg），自动封口，打码或贴码标识；化学分析保留样杯式打包（50-150g），自动封口，打码或贴码标识。 | 套 | 1 | 打包机 | 袋式和杯式包装，自动封口，打码 | 套 | 1
1.9 | 小样存查样柜 | 存查化学分析小样（杯样50-150g）不小于3000个，自动进样（含进出样皮带，依据现场定置，长度约12米），到期自动弃样。配置样品管理系统，存样时间0-30天内自定义，支持动态查询存样情况，支持人工调样，查询调取样品实行权限管理。 | 套 | 1 | 小样存查样柜 | 存查化学分析小样（杯样50-150g）不小于3000个 | 套 | 1
1.10 | 除尘器 | 布袋式除尘器，风量5000m3/h，除尘接口依据扬尘位置设置（研磨机、缩分机必需配置），含除尘管道（长度依据现场定置） | 套 | 1 | 除尘器 | 风量5000m3/h | 套 | 1
1.11 | 监控系统 | 8头红外高清网络摄像头、55吋LED显示大屏，硬盘录像机（4T以上硬盘），含网络设备及支架。 | 套 | 1 | 网络摄像头 | 海康/大华400万像素夜视枪式摄像头 | 个 | 8
[5 empty] | 硬盘录像机 | 8路4T以上 | 台 | 1
1.12 | 电气控制系统 | 包括电气控制柜和各种线路。PLC采用西门子S7-1200及以上模块，上位机为i5处理器,8G 内存配置以上控制用计算机，控制用光电传感器应采用欧姆龙等一线品牌，控制电缆、光缆、网络设备满足现场温度、移动、粉尘、连续运行等要求。 | 套 | 1 | 控制计算机 | i5处理器，8G内存，1T以上硬盘，23.5英寸液晶彩显 | 台 | 1
1.13 | 软件系统 | 含PLC及上位机软件、计质量系统接口，软件具备流程状态管理，故障诊断提示、进度及结果管理、用户管理、日志管理、报表查询、网络对接等功能，保证系统运行稳定，安全，满足无人化需求 | 套 | 1
1.14 | 空调 | 格力3P柜式空调（KFR-72LW/（72530）FNhAt-B3） | 台 | 2 | 空调 | 格力3P柜式空调（KFR-72LW/（72530）FNhAt-B3） | 台 | 2
1.15 | 辅助设施 | 专用IC卡样瓶300个，样杯、样盘、样盒、弃料斗、专用工具、备品备件，塑料杯、塑料膜、标签纸等耗材（按10000个样品计算）。操作台（1.2-1.4米）、椅子2把、光电传感器1套，工业吸尘器2个（容量30L以上）、硅胶管20米、除尘配套滤芯2个。 | 套 | 1

## 全自动煤焦
附件7
全自动煤焦分析系统设备配置及分项报价明细 B标
序 号 | 设 备 名 称 | 型 号 与 规 格 | 单 位 | 数 量 | 主要部件 | 参数 | 单位 | 数量 | 优化及偏离 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | 全自动煤焦分析系统 | 适用物料：煤、焦炭、焦粉。自动接收管径φ140mm风动管道样盒及人工样盒，样品类型为0.2mm、1mm、1.5mm样品，重量约100g。自动进行样品缩分，备样保存，工分样自动分析，分析项目包括灰分、挥发分、内水分、全硫、发热量、煤中碳氢氮。具备氧弹水洗、坩埚灼烧，高压气吹扫功能，系统应配备专用除尘尘装置对各个扬尘点进行吸尘。 | 套 | 1
1.1 | 样罐接驳装置 | 具备样瓶抓取，读卡、开瓶，卸料、加瓶盖、样瓶自动回发功能，含现风动接收装置改造 | 套 | 1 | 风动接收装置改造 | 现场定置 | 套 | 1
[5 empty] | 开闭瓶器 | 样品瓶φ130-140，螺旋扣 | 套 | 1
1.2 | 小样缩分装置 | 可调式缩分器，缩分重量50-200g，支持比例调节和定量调节，湿料缩分需带振动器，料斗和溜槽材质为不锈钢材质，无积料死角，具备清洗功能。 | 套 | 1 | 缩分器 | 可调式缩分器，缩分重量50-200g，配套自动进出料口 | 套 | 1
1.3 | 线性机械臂 | 线性机械臂（主流品牌），配套专用夹爪，配备安全护栏及连锁保护装置 | 套 | 2 | 线性机械臂 | 线性机械臂（主流品牌），配套专用夹爪，配备安全护栏及连锁保护装置 | 套 | 2
1.4 | 样品包装系统 | 杯式打包（50-150g），自动封口，打码或贴码标识 | 台 | 1 | 打包机 | 杯式包装，自动封口，打码 | 套 | 1
1.5 | 小样存查样柜 | 存查化学分析小样（杯样50-150g）不小于3000个，自动进样（含进出样皮带，依据现场定置，长度约10米），到期自动弃样。配置样品管理系统，存样时间0-30天内自定义，支持动态查询存样情况，支持人工调样，查询调取样品实行权限管理。 | 套 | 1 | 小样存查样柜 | 存查化学分析小样（杯样50-150g）不小于3000个 | 套 | 1
1.6 | 样杯传输系统 | 三段皮带转运线（依据现场定置，传输距离约15米，提升下降高度约2米），伺服电缸提升装置及专用夹爪，样杯自动清洗（含除尘） | 套 | 1
1.7 | 接驳电气控制系统 | 包括电气控制柜和各种线路。PLC采用西门子S7-1200及以上模块，上位机为i5处理器,8G 内存配置以上控制用计算机，控制用光电传感器应采用欧姆龙等一线品牌，控制电缆、光缆、网络设备满足现场温度、移动、粉尘、连续运行等要求。 | 套 | 1 | 控制计算机 | i5处理器，8G内存，1T以上硬盘，23.5英寸液晶彩显 | 台 | 1
1.8 | 接驳软件系统 | 含PLC及上位机软件、计质量系统接口，软件具备流程状态管理，故障诊断提示、进度及结果管理、日志管理、报表查询、网络对接等功能，保证系统运行稳定，安全，满足无人化需求 | 套 | 1
1.9 | 煤全自动分析系统 |  |  |  | 机器人 | 六轴机械臂，含底座及防撞装置，主流品牌（ABB、FANUC等），半径1440mm以上，定位精度 ±0.02mm | 套 | 3
1.9 | 煤全自动分析系统 | 三区设置，自动进样弃样、自动称量、坩埚自动清洗、氧弹自动清洗、含自动发热测量单元、自动硫含量测定单元、工业分析指标（水分、灰分、挥发分）测试单元各两套，碳氢氮元素测试单元一套，样品转运为机械臂自动转运（机械臂为六轴机械臂，含底座及防撞装置，主流品牌（ABB、FANUC等），半径1440mm以上，定位精度 ±0.02mm，配套专用夹爪），配套整体厢式壳体及连锁保护装置 | 套 | 1 | 发热测量单元 | 坩埚自动转移、自动清洗、氧弹自动清洗、加水、自动充氧、激光自动点火、自动实验、自动放气、氧弹自动存放；单样测试时间＜10分钟；测试精密度RSD≤0.1%。 | 套 | 2
[5 empty] | 硫含量测定单元 | 测硫范围：0.01%～40% ；控温精度：±2.5℃ 硫分辨率：0.001%；工作炉温：1150℃ ；试样质量：45mg～55mg；分析时间：（180～210）s/个 | 套 | 2
[5 empty] | 工业分析指标（水分、灰分、挥发分）测试单元 | 测试单元：试样质量：0.5g～1.1g（可自定义）；试样个数：水灰：23个 挥发分：22个；最大功率：水灰部分：4kW，挥发分部分：2.5kW；炉温范围：室温～1000℃ 控温精度：±2℃；分析天平称量精度：0.0001g ；测试数量/测试时间：120min可完成20个以上样品水分、灰分和挥发分的全指标分析 | 套 | 2
1.9 | 煤全自动分析系统 |  |  |  | 碳氢氮元素测试单元 | ;碳(0.005％～100％)、氢(0.05％～25％)、氮(0.01％～100％)；分析时间小于6min | 套 | 1
1.10 | 集成控制软件 | 包括煤全自动分析控制软件、实验室管理系统、计质量系统接口、风动接驳接口软件，软件具备流程状态管理，故障诊断提示、进度及结果管理、日志管理、报表查询、网络对接等功能，保证系统运行稳定，安全，满足无人化需求 | 套 | 1
1.11 | 监控系统 | 8头红外高清，4T以上硬盘，22吋以上监视器，含网络设备及支架。 | 套 | 1 | 网络摄像头 | 海康/大华400万像素夜视枪式摄像头 | 个 | 8
[5 empty] | 硬盘录像机 | 8路4T以上 | 台 | 1
1.12 | 空调 | 格力3P柜式空调（KFR-72LW/（72530）FNhAt-B3） | 台 | 2 | 空调 | 格力3P柜式空调（KFR-72LW/（72530）FNhAt-B3） | 台 | 2
1.13 | 辅助设施 | 配置空压机一台。其它还需配置设备运行所需的样杯、样盒、弃料斗、专用工具、备品备件，调试及试运行期间所需的坩埚、坩埚架、瓷舟、石英舟、标样等耗材（按10000个样品计算）。机器人所需各路供气系统。 | 套 | 1

## 炼钢快分系统
附件7
炼钢快分系统改造设备配置及分项报价表 C标
序 号 | 设 备 名 称 | 型 号 与 规 格 | 单 位 | 数 量 | 主要部件 | 参数 | 单位 | 数量 | 备 注 | 优化及偏离 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | 炼钢快分系统改造 | 系统适用于风动送机人工送球拍样自动分析，系统根据样品类型自动分配至短流程快分系统或SMS快分系统进行分析，两个系统可以自动互为备用，样品分析任务可以在各设备间按要求切换。单个试样由样品接收至分析结束时间≤150s，需能够配置专用模式保证单点最快分析时间≤110s。 | 套 | 1
1.1 | 全自动铣样机 | 单头全自动可编程控制。可加工样品：钢和铁；样品形状：球拍样、无柄矮圆柱形；样品尺寸：高度：8－50mm，直径：28-52mm；样品硬度：最大64HRC。 | 套 | 1 | 全自动铣样机 | 单头全自动铣样机 | 套 | 1
1.2 | 机器人 | 六轴机械臂，含底座及防撞装置，主流品牌（ABB、FANUC等），半径0.65m以上，定位精度 0.02mm，配套专用夹爪，夹取重量＞2kg。配备安全护栏及连锁保护装置。 | 台 | 1 | 机械臂 | 六轴，半径0.65m以上，定位精度0.02mm | 套 | 1 | 短流程快分用
[5 empty] | 安全护栏 | 现场定置，含安全联锁装置 | 套 | 1
1.3 | 光谱仪全自动改造升级 | 对SPECTROLABS直读光谱仪火花台改造为自动激发、自动清理，控制软件进行自动化改造。 | 套 | 1 | 自动火花台 | 现场改造 | 套 | 1
[5 empty] | 控制软件 | 斯派克原装配置 | 套 | 1
1.4 | 样品管理系统 | 含CCD摄像机扫描样品缺陷，储存15位以上标准样品台，样品接收工位、激光打码机、6格栅残样收集装置、电脑（i5处理器,8G 内存配置）+触摸屏+键盘鼠标样品录入装置 | 套 | 1 | 样品扫描仪 | CCD | 套 | 1 | 短流程快分用
[5 empty] | 标样架 | 15工位以上 | 套 | 1
[5 empty] | 打标机 | 激光打码 字符/s | 套 | 1
[5 empty] | 残样收集斗 | 6格栅 | 套 | 1
[5 empty] | 样品录入终端 | i5处理器,8G 内存配置，触摸屏显示 | 套 | 1
1.7 | 尾柄剪切机 | 适用于φ25-40mm，厚度10-15mm球拍样，样品材质为中低碳钢。 | 台 | 4 | 尾柄剪切机 | 适用于φ25-40mm，厚度10-15mm球拍样，样品材质为中低碳钢。 | 台 | 4 | 现场3，化验室1备
1.8 | 风动系统改造 | 将现精炼及中包3条风动手动收发柜改造为自动收发柜，含离线开闭盖机（4台）及风动改造配套的泄压装置、光电装置、三通装置、油水分离器、弯管、直管、管套、法兰。 | 套 | 3 | 实验室收发装置 | 自动收发柜，柜内开盖 | 套 | 3
[5 empty] | 厂房收发装置 | 手动收发，含样品录入终端 | 套 | 3
[5 empty] | 泄压装置 | 收发装置配套专用 | 套 | 6
[5 empty] | 光电装置 | 收发装置配套专用 | 套 | 6
[5 empty] | 三通装置 | 收发装置配套专用 | 套 | 6
1.9 | 监控系统 | 6头红外高清网络摄像头、22吋LED显示屏，硬盘录像机（4T以上硬盘），含网络设备及支架。 | 套 | 1 | 网络摄像头 | 海康/大华400万像素夜视枪式摄像头 | 个 | 6
[5 empty] | 硬盘录像机 | 8路4T以上 | 台 | 1
1.10 | 机器人 | 六轴机械臂，含底座及防撞装置，主流品牌（ABB、FANUC等），半径1.4 m以上，定位精度 0.05 mm，配套专用夹爪，夹取重量＞10kg。配备安全护栏及连锁保护装置。 | 套 | 1 | 机械臂 | 六轴，半径1.4m以上，定位精度0.05mm | 套 | 1 | 智能调度系统用
[5 empty] | 安全护栏 | 现场定置，含安全联锁装置 | 套 | 1
1.11 | 样品调度管理系统 | 样品接收工位3个、对接SMS3500系统接收工位转运皮带（现场定置约5米），含传感器、支架及安全防护栏。 | 套 | 1 | 转运皮带 | 现场定置约5米（含传感器、支架及安全防护栏） | 套 | 1
1.12 | 电气控制系统 | 包括电气控制柜和各种线路。PLC采用西门子 S7-1200及以上模块，上位机为i5处理器，8G内存，1T以上硬盘，23.5英寸液晶彩显，主流中文操作系统以上控制用计算机，控制用光电传感器应采用欧姆龙等一线品牌，控制电缆、光缆、网络设备满足现场温度、移动、粉尘、连续运行等要求。 | 套 | 1 | 控制计算机 | i5处理器，8G内存，1T以上硬盘，23.5英寸液晶彩显 | 台 | 1
1.13 | 软件系统 | 含PLC及上位机软件、计质量系统接口、SMS3500系统对接接口，软件具备流程状态管理，根据设备状态和样品优先类型进行样品调度，异常信息管理，故障诊断提示、进度及结果管理、用户管理、日志管理、报表查询、网络对接等功能，保证系统运行稳定，安全，满足无人化需求。 | 套 | 1
1.14 | 空调 | 格力5P柜式空调(RF12WQ/NhA-N3JY01) | 台 | 2 | 空调 | 格力5P柜式空调(RF12WQ/NhA-N3JY01) | 台 | 2
1.15 | 辅助设施 | 需配置设备调试及试运行期间所需的专用工具、专用风动样盒30个 | 套 | 1